## Funktions- und Leistungsqualifikation Klein-Sterilisator

Hersteller / Gerät:	Euronda / E10.7

Seriennummer:	EXN250688

Projekt:	Erst-Validierung

Auftraggeber/Standort:	Urologie

Dr.Durmaz

Wölckernstr. 5

90459 Nürnberg

Ort und Datum der Prüfung:	Nürnberg 05.12.2025

Technische Validierung durchgeführt:	schubamed-Medizintechnik

Inh. Andreas Schubert

Weiheräckerstr. 22

D-92421 Schwandorf

Ansprechpartner:	Andreas Schubert

Mitwirkende Personen bei der Leistungsprüfung:	Frau Bal, Dr. Durmaz

(QM & Hygienebeauftragte)

Nur gültig mit Unterschrift des verantwortlichen Betreibers und des Prüfers.

Unterschrift des verantwortlichen Betreibers mit Bestätigung der Kenntnisnahme des Inhaltes des Berichts

Ort	Datum	Unterschrift

Unterschrift des Verantwortlichen für die Erstellung der messtechnischen Prüfung / Bericht Andreas Schubert

Nürnberg, 05.12.2025	Unterschrift

Funktions- und Leistungsqualifikation Euronda E10.7

Zusammenfassendes Ergebnis der Validierung

Es wurde die Validierung (Leistungsbeurteilung) eines sich im Betrieb befindlichen Klein-Sterilisators  (< 1STE 60 Liter) durchgeführt.

Im Rahmen der Leistungsqualifikation wurden Anforderungen an die mechanischen, thermoelektrischen und verfahrenstechnischen Leistungsanforderungen überprüft. Die geforderten Spezifikationen, Prozesse und Umgebungsbedingungen wurden erfüllt. Die Auswertung der Messdaten hat ergeben, dass die Forderungen der DIN EN ISO 17665 und der DIN EN 13060 bei allen getesteten Programmen

- Vakuumtest

- Bowie-Dick Test (bei Validierung als Leerkammerprofil)

- 3 x im  134°C  B (verpackt und unverpacktes Sterilgut) mit praxisrelevanter Beladung

mit den angegebenen Beladungsmustern erfüllt worden sind.

Bei dem verwendeten hohl verpackt mit einer Sterilisationstemperatur von 134° C und einer Haltezeit von 5:30 Minuten wurde die maximale Abweichung des Temperaturbandes von 3°C eingehalten. Die KRINKO-BfArM-Empfehlung bei Risikoeingriffen mit mind. 5 Min. Haltezeit wurde damit eingehalten.

Das Penetrationsvermögen des Sterilisators ist für Hohlkörper und Schläuche geeignet (verifiziert mit vergleichbaren Prüfkörpern der Melag GmbH). Die Penetrationseigenschaften sind für das vorliegende und geprüfte Instrumentarium ausreichend. Es ist somit gewährleistet, dass die am schwierigsten zu sterilisierenden Medizinprodukte sicher zu sterilisieren sind. Zulässig sind dabei sowohl massive Instrumente als auch Hohlkörper mit engem Lumen und einfache Hohlkörper.

Die nach der Norm geforderten Parameter (Temperaturen / Drücke /Trocknungseigenschaften) wurden bei den durchgeführten Messungen erreicht. Die durchgeführten visuellen Tests zeigten ebenfalls keine Beanstandungen.

Die Validierung wurde bestanden.

Die nächste Leistungsbeurteilung / Validierung sollte im November 2027 erfolgen (Siehe 1.4). Die sich aus der Validierung ergebenden Auflagen sind im Kapitel 4.5 aufgeführt.

Prozessrelevante Änderungen können eine erneute Leistungsüberprüfung notwendig machen.

Hierzu gehören:

- technische Veränderungen am Gerät und der Installation, welche die Leistung des Sterilisators beeinträchtigen können

- wenn die Leistung des Sterilisators unakzeptabel ist (Vakuumtest nicht bestanden)

- wenn Prozessbedingungen verändert worden sind

- wenn Beladungsmuster verändert werden oder andere Programme genutzt werden müssen

Inhaltsverzeichnis

Funktions- und Leistungsqualifikation Klein-Sterilisator	1

1	Funktionsqualifikation (BQ)	5

1.1.	Anlass und Ziel der Prüfung	5

1.2.	Gesetzliche Grundlagen	5

1.3 Angaben zum Gerät	7

1.4 Leistungsüberprüfung	9

1.5 Checkliste Leistungsanforderung	10

1.6	Dokumentation / Kontrolle	10

1.7	Arbeitsanweisungen	11

1.8 Umgebungsbedingungen	12

1.9 Chargenkontrolle	13

1.10 Beschreibung der verwendeten Programme	15

1.11 Beladungsbeschreibungen	17

1.12 Referenzbeladung Sterilisator bei Validierung:	17

2.Eingesetzte Prüfmittel	18

2.1 Beschreibung der Messgeräte	19

2.2 Prüfmittel zur thermoelektrischen Untersuchung	21

2.3	Prüfkonfiguration	22

3.	Leistungsqualifikation (LQ)	25

3.1 Leistungsbeurteilung - Thermoelektrische Prüfungen	25

3.1.1	Vakuum Test	25

3.2	Standardbeladung (1. Durchlauf)	26

3.2.1 Test 1 134° C hohl verpackt Ch. 0438	26

3.3	Standardbeladung (2. Durchlauf)	28

3.3.1  Test 2 134° C hohl verpackt	28

3.4	Standardbeladung (3. Durchlauf)	30

3.4.1 Test 3 134°B hohl verpackt	30

4.	Ergebnisse der Validierung	32

4.1 Vakuumtest	32

4.1.2 Testläufe 1 bis 3 Programm 134° C B	34

Nachweis der Trocknungseigenschaften Testläufe 1 bis 3	35

4.2 Empfehlungen und Auflagen	36

5.	Anhang	37

5.1 Vakuumtest	37

Testlauf 1 Leerkammerprofoil (Bowie-Dick)	38

Allgemeine Angaben Testlauf 1	38

Gesamte Messung Testlauf 1	39

Gesamtergebnis Testlauf 1	39

Testlauf 1 134° C hohl verpackt	40

Allgemeine Angaben Testlauf 2	40

Gesamte Messung Testlauf 2	41

Gesamtergebnis Testlauf 2	42

Testlauf 2 134° C hohl verpackt	43

Allgemeine Angaben Testlauf 3	43

Gesamte Messung Testlauf 3	44

Gesamtergebnis Testlauf 3	45

Chargen und Freigabedokumentation der Praxis	46

Chargendokumentation:	49

Charge-Vakuumtest:	49

Testlauf 1 134° C hohl verpackt	50

Testlauf 2 134° C hohl verpackt	51

Testlauf 3 134° C hohl verpackt	52

5.2 Freigabedokumentation / Routineprüfungen:	53

5.3 Nachweis der umgeschlagenen Indikatoren während der Validierung	54

6. Programmabläufe / Zyklen des Kronos B23	56

6.1 Zertifikate Praxis	59

7. Risikoeinstufung von Praxis nach RKI	60

7.1	Abschlussgespräch zur Validierung	60

8.	Zertifikate	61

9.	Werkskalibrierzertifikate Sensoren	72

# Funktionsqualifikation (BQ)

## Anlass und Ziel der Prüfung

Es wurde die Validierung eines sich im Betrieb befindlichen Euronda E10.7 Klein-Sterilisators durchgeführt. Die Validierung gilt nur für das zum Zeitpunkt der Prüfung berücksichtigte Gerät, Beladung und Programm.

Der Sterilisator entspricht der DIN EN 13060 Klasse B. Die Umgebungsbedingungen, wie Aufstellungsort, Speisewasseraufbereitung und elektrischer Anschluss des geprüften Sterilisators, entsprechen den geforderten Spezifikationen.

Mit der Validierung wird der gesetzlich geforderte dokumentierte Nachweis erbracht, dass ein Verfahren die vorher spezifizierten Anforderungen im praktischen Einsatz erfüllt. (§ 8 Absatz 2 MPBetreibV)

Die Validierung stellt grundsätzlich sicher, ob ein Verfahren reproduzierbar arbeitet. Mit der Funktions- und Leistungsüberprüfung des Euronda E10.7 Sterilisators wurde dies bestätigt.

## Gesetzliche Grundlagen

#### Die Validierung erfolgt in Anlehnung an folgende aktuell gültige Regelwerke:

- Medizinproduktegesetz (MPG)

- Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetrV)

- DIN EN ISO 17665 „Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge“ und der DIN EN 13060 für „Dampf-Kleinsterilisatoren“

- Leitlinien der DGKH, DGSV und AKI in der aktuellen Fassung für die Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsprozessen

- Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert- Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu den

„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“

#### Weiterführende Dokumente:

- Checkliste für Hygienebegehungen von Urologiepraxen - Kommentar der Landeszahnärztekammer Hessen, Band 5 - Mai 2015 / 2022 Schriftenreihe der LZKH, Protokolle vom Mai/Juni 2017

- Hygieneleitfaden DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin) 15. Ausgabe 2022

## 1.3 Angaben zum Gerät

Sterilisator-Typ:	Euronda E10.7

Seriennummer:	EXN250688

Baujahr:	2025

Erstinbetriebnahme:	05.12.2025

Hersteller:	Euronda SpA

Via dell'artigianato 7

36030 Montecchio Precalcino

Vicenza, Italy

Kammervolumen:					          23 Liter

Art der Dampferzeugung:	Eigendampferzeugung

Lieferant:	schubamed®-Medizintechnik

92421 Schwandorf

Beschreibung Sterilisationsverfahren:	Konditionierung mit Wasserdampf

Teil Konditionierung:	Teilweise oberhalb und unterhalb der Umgebungsdruckes

Wasserqualität Speisewasser:	Wasser Versorgung über Aquafilter Euronda

Zufuhrt / Ablauf Speisewasser:	Beides automatisch

Chargendokumentation / Freigabe	Interne CF-Card

Protokollausdrucke:	Am PC/Rechner möglich

Datum der letzten Validierung:	05.12.2025 / Erstvalidierung 05.12.2025 / Erstinbetriebnahme schubamed®-Medizintechnik

Ansprechpartner:		Dr. Durmaz, Frau Bal

Validierungs- Hygienebeauftragter:	Frau Bal

(QM & Hygienebeauftragter)

Verantwortlicher/ Betreiber:	Dr. Durmaz

Wölckernstr. 5

90459 Nürnberg

# 1.4 Leistungsüberprüfung

Eine erneute Leistungsüberprüfung soll in der Regel jährlich durchgeführt werden. Die Frist kann auf max. 2 Jahre ausgeweitet werden, wenn mindestens folgende Kriterien erfüllt sind:

Schulungsnachweise bezüglich der Aufbereitung von Medizinprodukten

Erfüllung der prozessrelevanten Randbedingungen wie Arbeitsanweisungen, Hygieneplan und Risikoeinstufung der Medizinprodukte

Durchgeführte und dokumentierte Routine,- und Chargenkontrollen

Anzahl der durchgeführten Prozesszyklen < 2000 jährlich

Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle

Umsetzung aller Auflagen aus der vorherigen Validierung

# 1.5 Checkliste Leistungsanforderung

| Beschreibung Sterilisator | Ja | Nein | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Trennung von Controlling und Monitoring Schaltkreisen | x |  |  |
| Temperaturüberwachung Sterilisationsprozess | x |  |  |
| Drucküberwachung Sterilisationsprozess | x |  |  |
| Wasserzulauf - Ablauf / manuelle Überwachung | x |  | Beides automatisch |
| Automatische Aufzeichnung der Sterilisationsergebnisse des Steri über CF/SD Karte etc. | x |  | Drucker intern (Etikettendruck) |
| Überwachung Wasserqualität | x |  | Interne Überwachung über Leitwertsensor |
| Separater Netzanschluss | x |  |  |
| Sichtkontrolle: (Kessel, Sensoren, Türbereich) | x |  |  |
| Kesselinhalt |  |  | - Liter |

## Dokumentation / Kontrolle

| Vorliegende Dokumente / Beschreibungen | Ja | Nein | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedienungshandbuch / Installationsprotokoll | x |  | Beides vorhanden |
| Wartungshandbuch | x |  | Letzte Wartung am 05.12.2025 |
| Arbeitsanweisungen (AA) / Checklisten (CL) / reale Beladungsmuster vorhanden | x |  | internes QM System *ZQMS der **LZKH, Beladungsmuster vorhanden. |
| Schulungsnachweise Mitarbeiter zur Aufbereitung | x |  | Sach. - bzw. Fachkundenachweise liegen vor Frau Bal |
| Risikoeinstufung der Medizinprodukte nach RKI | x |  | Eigene Vorlage |
| Protokoll mit Freigabe der Sterilisation durch Mitarbeiter | x |  | Eigene Vorlage |
| Chargenkontrolle (Helix Test) - Indikator für jede Charge | x |  | Für jede Charge verwendet |
| Chargendokumentation der letzten 6 Wochen eingesehen | x |  | Aufbewahrung im Ordner |
| Dokumentation / Bilder der schwierigsten repräsentativen Beladung | x |  | „worst case“ Beladung für Validierung definiert: Bipolare Pinzette, Poux groß, scharfe Haken |
| Manuelle Reinigung der Medizinprodukte (kein RDG vorhanden) | x |  | manuelle Aufbereitung wird in diesem Bericht nicht bewertet |
| Siegelgerät und RDG sind validiert |  | x | Siegelgerät -> ja. Sealcheck und Pealtest werden gemacht. Zugfestigkeitspr. empf. |
| Aktueller Hygieneplan vorhanden | x |  | Eigener Hygieneplan |
| BGVA3 Prüfung vorhanden | x |  | 2025 |

| Chargendokumentation | Ja | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Druckeranschluss | x |  | Etikettendruck |
| - PC-Anschluss |  | x |  |
| - Speichermedium (CF-Card, USB-Stick, IP) | x |  | Ausgabe über CF-Card intern |
| Freigabedokumentation vorhanden | x |  | Vorlage eigenes QM-System |

## Arbeitsanweisungen

| Arbeitsanweisungen für die… | vorhanden | eingesehen | Nein | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aufbereitung | x |  |  | Dokumente aus eigenem QM-System |
| - Verpackung | x |  |  | „ |
| - Beladung des Sterilisators | x |  |  | „ |
| - Instrumentenpflege | x |  |  | „ |
| - Chargendokumentation | x |  |  | „ |
| - Routinekontrollen | x | x |  | Routineprüfungen werden im Freigabeprotokoll mit dokumentiert |

# 1.8 Umgebungsbedingungen

| Kontrolle | Ja | Nein | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Änderungen seit letzter Validierung |  | x | Erstvalidierung |
| Änderung dokumentiert |  |  | - |
| Aufstellungsort und Umgebungsbedingungen in Ordnung | x |  |  |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Ordnung | x |  |  |
| Gerät nach Sichtprüfung in Ordnung | x |  |  |
| Trennung zwischen Rein und Unrein Bereich | x |  |  |
| Sterilgutlagerung unter geschützten Bedingungen | x |  |  |
| Raumbelüftung vorhanden | x |  | Kein Fenster vorhanden. Abluft über Raumlufttechnik |
| Desinfektionsmittelspender / Seifenspender / Papierhandtücher mit Spender | x |  | vorhanden |

# 1.9 Chargenkontrolle

| Kontrolle | Durchführung | Prüfintervalle | Prüfkörper |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuumtest | x | wöchentlich | - |
| Bowie & Dick - Test | - | - | - |
| Leerkammerprofil | - | - | - |
| Chargenüberwachung |  |  |  |
| Bioindikatoren | - | - | - |
| Chemoindikatoren | x | Bei jeder Charge | Helix Test MelaControl® |
| Weitere Kontrollen | - | - | - |

Aufbereitungsraum:

Raumtemperatur von 21°C, gemessen am 05.12.2025 um 8:15 Uhr, relative Luftfeuchtigkeit von 41 %.

Abbildung 1: Übersicht Aufbereitungsraum

Abbildung 2: Aufbereitungsraum "reiner" Bereich

Abbildung 3: Aufbereitungsraum "unreiner" Bereic

# 1.10 Beschreibung der verwendeten Programme

Für alle praxisrelevanten Beladungen werden in der Urologischen Praxis Dr.Durmaz die nachfolgenden Programme des Euronda E10.7 Sterilisators verwendet:

- Vakuumtest

- 1 x Bowie&Dick Teat Leerkammerprofil

- 3 x 134°C hohl verpackt

- 134°C hohl verpackt (einfach und mehrfach verpackt und unverpacktes Sterilgut bis max. 6 kg)

Abbildung 4: Euronda E10 Sterilisator

## 1.11 Beladungsbeschreibungen

In der Urologiepraxis Dr. Durmaz kommt typische Urologie- Beladung mit Chirurgie zum Einsatz. Als schwierigste zu sterilisierender Beladung werden Roux, Bipolare Pinzetten, Arterienklemmen angenommen. („worst- case“- Beladung).

Behandlungsspektrum: Urologie-OP

## 1.12 Referenzbeladung Sterilisator bei Validierung:

,

Vakuumtest:

Nur Druck Sensor: Ebro EBI 11

Test 1:

Referenzbeladung 1 (verpacktes Sterilgut) im 134° C hohl verpackt

Verpackt in Sterilgutbarrieresystem (Folie): Bipolare Pinzetten incl. Kabel

Prüfkörper:

PCD Chargenüberwachung MelaControl (Prüfkörper blau) Validierer

PCD Chargenüberwachung MelaControl (Prüfkörper orange) Praxis

Sensoren: Temperatur und Druck

1 Temperatur Sensor EBI 11 T240 SN. 15211066

1 Temperatur Sensor EBI 11 T235 SN. 15102807

1 Temperatur Sensor EBI 11 T240 SN. 15102538

1 Temperatur Sensor EBI 11 T240 SN. 15211067

1 Temperatur Sensor EBI 11 T240 SN. 15125738

1 Drucksensor EBI 11 P111 Ser. Nr. 15092368

# 2.Eingesetzte Prüfmittel

Nach der DIN EN 13060, den DGKH und RKI-Empfehlungen, setzen wir für die Reproduzierbarkeit der thermoelektrischen Prüfungen für das Dampfsterilisationsverfahren hochsensible Temperatur- und Drucksensoren von der Fa. Ebro ein. Auch bei sehr engen Lumina sind thermoelektrische Messungen mit den eingesetzten Sensoren möglich. Zusätzlich setzen wir zum Test von Leckagen und der Dampfverteilung in Hohlkörpern noch den Mela-Control®Pro Bowie- Dick-Simulationstest von Melag GmbH Berlin ein. Die Prüfkörper bestehen jeweils aus einem Prüfkörper und einem zu integrierenden Chemo-Indikatorstreifen.

# 2.1 Beschreibung der Messgeräte

1 x Temperatur Datenlogger 1

Bezeichnung:	T235

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	0 C° bis +150°C

Seriennummer:	15102807

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

1 x Temperatur Datenlogger 2

Bezeichnung:	T240

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	0 C° bis +150°C

Seriennummer:	15211066

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

1 x Temperatur Datenlogger 3

Bezeichnung:	T240

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	0 C° bis +150°C

Seriennummer:	15102538

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

1 x Temperatur Datenlogger 4

Bezeichnung:	T240

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	0 C° bis +150°C

Seriennummer:	15211067

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

1 x Temperatur Datenlogger 5

Bezeichnung:	T240

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	0 C° bis +150°C

Seriennummer:	1525738

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

1 x Drucklogger 6

Bezeichnung:	P111

Gerätetyp:	EBI 11

Messbereich:	-100 mbar- 4 Bar abs.

Seriennummer:	15092368

Hersteller:	Ebro

Letzte Kalibrierung:	17.01.2025

- Präzisionswaage Kern, Messbereich 12 kg Auflösung 0,1 g SN. W1404453

- PH-Wert Testgerät Testo pH206 Ser. Nr. 111377076/0823

- Leitfähigkeit Messgerät Greissinger G1409 Ser. Nr. E1109567

- Software Winlog-validation Ver.4.2 der Fa. Ebro, für die Auswertung und Dokumentation

- Notebook mit Prüf- und Auswertungssoftware Winlog-Pro Ver. 4.2

- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit TPH 500 (#19734449)

Ebro EBI 310 SN. (#73114747)

#

# 2.2 Prüfmittel zur thermoelektrischen Untersuchung

- Der gke Steri-Record® Bowie-Dick-Simulationstest, simuliert ein 7 kg Wäschepaket gemäß DIN EN ISO 11140-4. Es ist ein Indikator der Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 11140-1 und setzt sich zusammen aus einem Prüfkörper und einem integrierenden Chemo-Indikator-streifen.

Abbildung 5: B & D Simulationstest

- Das gke BMS (Batch Monitoring System = Chargen- überwachungssystem) ist ein Indikator der Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 11140-1, bestehend aus spezifischer Prüf- beladung (Prüfkörper) und Indikatorsystem (Indikator- streifen). Das BMS ist ein Hohlkörpertest gemäß DIN EN 867-

5. Die Norm zur Validierung von Dampfsterilisations- prozessen DIN EN ISO 17665-1 fordert bei jeder Charge die Überwachung der Dampfdurchdringung ins Innere der Hohl- körperinstrumente. (Prüfkörper orange).

Abbildung 6: BMS Hohlkörpertest

## Prüfkonfiguration

Beladungsebene 1

Beladungsebene 1

Abbildung 7: Verwendete Beladungsebenen 1

Programm: Vakuumtest

Beladung: Druck Sensor Position des Drucksensor

Abbildung 8: Vakuumtest Positionierung Druck

Sensor EBI 11 P111 Ser.Nr. 1509236

Test 1: Referenzbeladung 1 (verpacktes Sterilgut) im 134°C hohl verpackt

Beladungsanordnung Sterilgut:

Ebene 1: Bipolare Pinzette  verpackt Sterilgutbarrieresystem (hier Folie)

Ebene 1: Kabel zu Pinzette  verpackt (Folie)

Ebene 1: Arterienklemmen  verpackt Folie

Test 1: Referenzbeladung 2 (verpacktes Sterilgut) im 134°C hohl verpackt

Beladungsanordnung Sterilgut:

Ebene 1:  Präparierschere verpackt Folie

Ebene 1: Schere sp./sp.  verpackt Folie

Ebene 1: Bipolare Pinzetten, Kabel  verpackt Folie

Test 1: Referenzbeladung 3 (verpacktes Sterilgut) im 134°C hohl verpackt

Beladungsanordnung Sterilgut:

Ebene 1: Arterienklemme  verpackt Folie

Ebene 1: Nadelhalter  verpackt Folie

Ebene 1: Bipolare Pinzetten, Kabel  verpackt Folie

Anordnung Prüfkörper:

PCD Chargenüberwachung Melag Mela-Control (Prüfkörper blau)

Tray rechts außen in Ebene 1

PCD Chargenüberwachung Helix Test MelaControl der PraxisTray hinten

Mitte in Ebene 1

Anordnung Sensoren:

| Druck Sensor: | P111 - 1 | Ebene 1, Tray 2 hinten Mitte |
| --- | --- | --- |
| Temperatur Sensor: | T235 - 1 | Ebene 1, Tray vorne Mitte |
| Temperatur Sensor: | T240 - 1 | Ebene 1, an Temperatursensor |
| Temperatur Sensor: | T240 - 1 | Ebene 1, am Tray1 vorne |
| Temperatur Sensor: | T240 - 1 | Ebene 1, am Tray1 hinten |
| Temperatur Sensor: | T240 - 1 | Ebene 1, Tray 1 Mitte |

Abbildung 9: Ansicht Gesamtbeladung Test

# Leistungsqualifikation (LQ)

### 3.1 Leistungsbeurteilung - Thermoelektrische Prüfungen

Voraussetzungen:

Der Nachweis der erforderlichen Keimzahlreduktion gilt als erbracht, wenn die Anforderungen der DIN EN 13060 und der ISO EN 554 bei allen in der Sterilisierkammer und in der Beladung gemessenen Temperaturen erfüllt werden:

- Temperaturen dürfen nicht niedriger liegen als die gewählte Sterilisationstemperatur

- Temperaturen dürfen nicht mehr als 3 K oberhalb der gewählten Sterilisationstemperatur liegen

- Temperaturen dürfen nicht mehr als 2 K voneinander abweichen

- Die Ausgleichszeit** soll kleiner gleich 15 s betragen

- Außerdem sind Trocknungsergebnisse zu überprüfen. Bei massivem Instrumentarium ist eine Restfeuchte von 0,2% zulässig.

**Die Ausgleichszeit ist der Zeitraum zwischen dem Erreichen der Sterilisationstemperatur an der Referenzmessstelle und dem Erreichen der Sterilisationstemperatur an allen anderen Stellen innerhalb der Sterilisationsbeladung.

### Vakuum Test

Für die Prüfung nach der DIN EN ISO 17665 wurde das Programm „Vakuum Test“ des Euronda E10.7 Kleinsterilisators ausgewählt. Der Leckage Test wurde in Übereinstimmung mit der DIN EN 13060 (Leck von max. 1,3 mbar/min) durchgeführt und liegt mit 0,2 mbar/min innerhalb des Toleranzbereichs.

| Siehe Abb. 10 auf Seite 16. |  |
| --- | --- |
| Position 1 Drucksensor | P111-Kanal 1 |

#### Ergebnis: Bedingung erfüllt!

# Standardbeladung (1. Durchlauf)

## 3.2.1 Test 1 134° C hohl verpackt Ch. 0438

Thermische Prüfungen der Referenzbeladung 1 (verpacktes Sterilgut) im Universalprogramm 134°C des Kronos B23 Sterilisators nach DIN EN ISO 17665 zusätzlich mit chemischem Prüfindikator PCD Chargenüberwachung (Prüfkörper gelb) und BMS PCD-Chargenüberwachung Hohlkörpertest (Prüfkörper orange).

#### Ergebnis: Bedingungen aus 3.1 erfüllt!

|  | Validierungsreport |
| --- | --- |
| Name: | Beladung Sterilisation 134°C |
| Beschreibung: | Euronda E10 - Test 1 - 134°C hohl verpackt |
| Gesamtergebnis des Tests | Bestanden |

| Eingabeparameter |  |
| --- | --- |
| Prozess Temperatur: | 134,00 °C |
| Prozess Temperatur Band (K): | 3,00 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Max. Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Min. Haltezeit: | 00:03:00 |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Gewählte Datenreihen: | Position 20, Position 15, Position 16, Position 17, Position 18, Position 19 |

| Ausgleichszeit |  |
| --- | --- |
| Beginn Ausgleichszeit: | 05.12.2025 13:37:55 |
| Ende Ausgleichszeit: | 05.12.2025 13:37:55 |
| Dauer Ausgleichszeit: | 00:00:00 |
| Max. erlaubte Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Testergebnis Ausgleichszeit: | Bestanden |

| Prozess Band |  |
| --- | --- |
| Beginn Haltezeit: | 05.12.2025 13:37:55 |
| Ende Haltezeit: | 05.12.2025 13:43:42 |
| Dauer Haltezeit: | 00:05:47 |
| Min. erlaubte Haltezeit: | 00:03:00 |
| Testergebnis Haltezeit: | Bestanden |

| Differenz Band |  |
| --- | --- |
| Differenz Temperatur (K): | 0,35 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Differenz Temperatur Ergebnis: | Bestanden |

| Schwankungsband |  |
| --- | --- |
| Temperaturschwankung (K): | 1,02 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Ergebnis des Temperaturschwankungstests: | Bestanden |

| Sattdampfanalyse |  |
| --- | --- |
| Druckabweichung: | 0,0111 bar |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Testergebnis Druckabweichung: | Bestanden |

#### Zusammenfassender Report

| Name | Schwankung (°C) | Abweichung |
| --- | --- | --- |
| Position 20 | 1,02 | 0,0111 bar |
| Position 15 | 0,91 | 0,0075 bar |
| Position 16 | 0,89 | 0,0066 bar |
| Position 17 | 0,89 | 0,0095 bar |
| Position 18 | 0,89 | 0,0079 bar |

| Letalitätsberechnung |  |
| --- | --- |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Min. Zeitdauer unter Sattdampfbedingungen: | 00:03:00 |
| Min. Letalitätswert: | 0,00 |
| Referenztemperatur: | 121,11 °C |
| Min. Temperatur für Letalität: | 91,11 °C |
| Z-Wert: | 10 °C |
| Letalitätsdauer: | 05.12.2025 13:38:34 - 05.12.2025 13:45:54 |
| D-Wert: | 1,00 |

| Individuelle Analyse |  |
| --- | --- |

| Name | Letalitätswert | Letalitätswert Status | Sattdampfdauer | Status Sattdampfdauer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lethality - Position 20 (Saturated Steam) | 168,63 | Bestanden | 00:15:45 | Bestanden |
| Lethality - Position 15 (Saturated Steam) | 167,35 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 16 (Saturated Steam) | 166,92 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 17 (Saturated Steam) | 168,68 | Bestanden | 00:15:05 | Bestanden |
| Lethality - Position 18 (Saturated Steam) | 167,55 | Bestanden | 00:15:50 | Bestanden |

# Standardbeladung (2. Durchlauf)

### 3.3.1  Test 2 134° C hohl verpackt

Thermische Prüfungen der Referenzbeladung 1 (verpacktes Sterilgut) im 134°C hohl verpackt des Kronos B23 Sterilisators nach DIN EN ISO 17665 zusätzlich mit chemischem Prüfindikator PCD Chargenüberwachung (Prüfkörper gelb) und BMS PCD-Chargenüberwachung Hohlkörpertest (Prüfkörper orange).

Ergebnis: Bedingungen aus 3.1 erfüllt!

|  | Validierungsreport |
| --- | --- |
| Name: | Beladung Sterilisation 134°C |
| Beschreibung: | Euronda E10.7 - Test 2 - 134°C hohl verpackt |
| Gesamtergebnis des Tests | Bestanden |

| Eingabeparameter |  |
| --- | --- |
| Prozess Temperatur: | 134,00 °C |
| Prozess Temperatur Band (K): | 3,00 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Max. Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Min. Haltezeit: | 00:03:00 |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Gewählte Datenreihen: | Position 20, Position 15, Position 16, Position 17, Position 18, Position 19 |

| Ausgleichszeit |  |
| --- | --- |
| Beginn Ausgleichszeit: | 05.12.2025 14:29:58 |
| Ende Ausgleichszeit: | 05.12.2025 14:30:00 |
| Dauer Ausgleichszeit: | 00:00:02 |
| Max. erlaubte Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Testergebnis Ausgleichszeit: | Bestanden |

| Prozess Band |  |
| --- | --- |
| Beginn Haltezeit: | 05.12.2025 14:30:00 |
| Ende Haltezeit: | 05.12.2025 12:35:28 |
| Dauer Haltezeit: | 00:05:28 |
| Min. erlaubte Haltezeit: | 00:03:00 |
| Testergebnis Haltezeit: | Bestanden |

Während der Haltezeit wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Temperatur blieb im zulässigen Bereich und das System arbeitete stabil. Alle Messwerte lagen innerhalb der vorgegebenen Toleranzen.

| Differenz Band |  |
| --- | --- |
| Differenz Temperatur (K): | 0,12 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Differenz Temperatur Ergebnis: | Bestanden |

| Schwankungsband |  |
| --- | --- |
| Temperaturschwankung (K): | 1,02 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Ergebnis des Temperaturschwankungstests: | Bestanden |

| Sattdampfanalyse |  |
| --- | --- |
| Druckabweichung: | 0,0111 bar |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Testergebnis Druckabweichung: | Bestanden |

#### Zusammenfassender Report

| Name | Schwankung (°C) | Abweichung |
| --- | --- | --- |
| Position 20 | 1,02 | 0,0111 bar |
| Position 15 | 0,91 | 0,0075 bar |
| Position 16 | 0,89 | 0,0066 bar |
| Position 17 | 0,89 | 0,0095 bar |
| Position 18 | 0,89 | 0,0079 bar |

| Letalitätsberechnung |  |
| --- | --- |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Min. Zeitdauer unter Sattdampfbedingungen: | 00:03:00 |
| Min. Letalitätswert: | 0,00 |
| Referenztemperatur: | 121,11 °C |
| Min. Temperatur für Letalität: | 91,11 °C |
| Z-Wert: | 10 °C |
| Letalitätsdauer: | 05.12.2025 14:38:34 - 05.12.2025 14:51:54 |
| D-Wert: | 1,00 |

| Individuelle Analyse |  |
| --- | --- |

| Name | Letalitätswert | Letalitätswert Status | Sattdampfdauer | Status Sattdampfdauer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lethality - Position 20 (Saturated Steam) | 168,63 | Bestanden | 00:15:45 | Bestanden |
| Lethality - Position 15 (Saturated Steam) | 167,35 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 16 (Saturated Steam) | 166,92 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 17 (Saturated Steam) | 168,68 | Bestanden | 00:15:05 | Bestanden |
| Lethality - Position 18 (Saturated Steam) | 167,55 | Bestanden | 00:15:50 | Bestanden |

# Standardbeladung (3. Durchlauf)

## 3.4.1 Test 3 134°B hohl verpackt

Thermische Prüfungen der Referenzbeladung 3 (verpacktes Sterilgut) im 134°C hohl verpackt Programm des Euronda E10.7 Sterilisators nach DIN EN ISO 17665 zusätzlich mit chemischem Prüfindikator PCD Chargenüberwachung (Prüfkörper gelb) und BMS PCD-Chargenüberwachung Hohlkörpertest (Prüfkörper orange).

#### Ergebnis: Bedingungen aus 3.1 erfüllt!

|  | Validierungsreport |
| --- | --- |
| Name: | Beladung Sterilisation 134°C |
| Beschreibung: | Euronda E10 - Test 3 -134°C hohl verpackt |
| Gesamtergebnis des Tests | Bestanden |

| Eingabeparameter |  |
| --- | --- |
| Prozess Temperatur: | 134,00 °C |
| Prozess Temperatur Band (K): | 3,00 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Max. Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Min. Haltezeit: | 00:03:00 |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Gewählte Datenreihen: | Position 20, Position 15, Position 16, Position 17, Position 18, Position 19 |

| Ausgleichszeit |  |
| --- | --- |
| Beginn Ausgleichszeit: | 05.12.2025 15:27:42 |
| Ende Ausgleichszeit: | 05.12.2025 15:27:44 |
| Dauer Ausgleichszeit: | 00:00:02 |
| Max. erlaubte Ausgleichszeit: | 00:00:15 |
| Testergebnis Ausgleichszeit: | Bestanden |

| Prozess Band |  |
| --- | --- |
| Beginn Haltezeit: | 05.12.2025 15:27:44 |
| Ende Haltezeit: | 05.12.2025 15:33:23 |
| Dauer Haltezeit: | 00:05:39 |
| Min. erlaubte Haltezeit: | 00:03:00 |
| Testergebnis Haltezeit: | Bestanden |

| Differenz Band |  |
| --- | --- |
| Differenz Temperatur (K): | 0,12 |
| Max. zulässige Differenztemperatur (K): | 2,00 |
| Differenz Temperatur Ergebnis: | Bestanden |

| Schwankungsband |  |
| --- | --- |
| Temperaturschwankung (K): | 1,02 |
| Max. zulässige Temperaturschwankung (K): | 2,00 |
| Ergebnis des Temperaturschwankungstests: | Bestanden |

| Sattdampfanalyse |  |
| --- | --- |
| Druckabweichung: | 0,0111 bar |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Testergebnis Druckabweichung: | Bestanden |

#### Zusammenfassender Report

| Name | Schwankung (°C) | Abweichung |
| --- | --- | --- |
| Position 20 | 1,02 | 0,0111 bar |
| Position 15 | 0,91 | 0,0075 bar |
| Position 16 | 0,89 | 0,0066 bar |
| Position 17 | 0,89 | 0,0095 bar |
| Position 18 | 0,89 | 0,0079 bar |

| Letalitätsberechnung |  |
| --- | --- |
| Max. Druckabweichung: | 0,1000 bar |
| Min. Zeitdauer unter Sattdampfbedingungen: | 00:03:00 |
| Min. Letalitätswert: | 0,00 |
| Referenztemperatur: | 121,11 °C |
| Min. Temperatur für Letalität: | 91,11 °C |
| Z-Wert: | 10 °C |
| Letalitätsdauer: | 05.12.2025 15:38:34 - 05.12.2025 15:45:54 |
| D-Wert: | 1,00 |

| Individuelle Analyse |  |
| --- | --- |

| Name | Letalitätswert | Letalitätswert Status | Sattdampfdauer | Status Sattdampfdauer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lethality - Position 20 (Saturated Steam) | 168,63 | Bestanden | 00:15:45 | Bestanden |
| Lethality - Position 15 (Saturated Steam) | 167,35 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 16 (Saturated Steam) | 166,92 | Bestanden | 00:08:20 | Bestanden |
| Lethality - Position 17 (Saturated Steam) | 168,68 | Bestanden | 00:15:05 | Bestanden |
| Lethality - Position 18 (Saturated Steam) | 167,55 | Bestanden | 00:15:50 | Bestanden |

# Ergebnisse der Validierung

## 4.1 Vakuumtest

Der Leckage Test wurde in Übereinstimmung mit der DIN EN 13060 (Leck von max. 1,3 mbar/min) durchgeführt und liegt mit 0,2 mbar/min innerhalb des Toleranzbereichs.

#### Ergebnis: Bedingungen aus 3.1.1 erfüllt!

| Test auf Luftdurchlässigkeit |  |
| --- | --- |
| Name: | Test auf Luftdurchlässigkeit |
| Beschreibung: | Euronda E10.7 |
| Verification type: | EN 13060 – Klein-Sterilisatoren bis 60 Liter (1STE) und kleiner |
| Gesamtergebnis des Tests: | Bestanden |

| Eingabeparameter |  |
| --- | --- |
| Beginn Wartezeit: | 05.12.2025 12:25:25 |
| Ende Wartezeit: | 05.12.2025 12:30:25 |
| Dauer Wartezeit: | 00:05:00 |
| Beginn Testzeit: | 05.12.2025 12:30:25 |
| Ende Testzeit: | 05.12.2025 12:40:25 |
| Dauer Testzeit: | 00:10:00 |
| Name der Druckreihe: | Position 1 |
| Beschreibung der Druckreihe: |  |
| Name der Temperaturreihe: | Position 2 |
| Beschreibung der Temperaturreihe: |  |
| Max. absoluter Druck zu Beginn der Wartezeit: | 0,0917 bar |
| Max. Druckabweichung innerhalb der Wartezeit: | 0,0924 bar |
| Max. Druckabweichung innerhalb der Testzeit: | 0,0013 bar/min |
| Max. Temperaturabweichung innerhalb der Testzeit: | 3,00 °C |
| Testmethode zur Druckabweichung: | EN 13060 - Klein-Sterilisatoren bis 60 Liter (1STE) und kleiner |

| Luftdurchlässigkeits-Analyse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. absoluter Druck zu Beginn der Wartezeit: | Tatsächlicher Druck zu Beginn der Wartezeit: | Testergebnis: |  |
| 0,0917 bar | 0,0910 bar | Bestanden |  |
| Max. Druckabweichung innerhalb der Wartezeit: | Tatsächliche Druckabweichung innerhalb der Wartezeit: | Testergebnis: |  |
| 0,0924 bar | 0,0001 bar | Bestanden |  |
| Max. Druckabweichung innerhalb der Testzeit: | Tatsächliche Druckabweichung innerhalb der Testzeit: | Testergebnis: |  |
| 0,0013 bar/min | 0,0002 bar/min | Bestanden |  |
| Max. Temperaturabweichung innerhalb der Testzeit: | Tatsächliche Temperaturabweichung innerhalb der Testzeit: | Testergebnis: |  |
| 3,00 °C | 0,61 °C | Bestanden |  |

#### Ergebnis:

    - Der Chemo-Indikator des PCD-Prüfkörpers ist vollständig durchgefärbt, die Bedingung ist erfüllt.

Abbildung (ähnlich) 13: Chemo Prüfindikator B & D Test

Weitere Ergebnisse:

Die thermoelektrischen Messungen während des Tests liegen alle innerhalb der Toleranzbereiche.

# 4.1.2 Testläufe 1 bis 3 Programm 134° C hohl verpackt

Für die Chargenüberwachung wurde das von Melag GmbH konstruierte Mela-Control® Chargenüberwachungssystem (Prüfkörper blau) für komplexe, solide Instrumente und poröse Güter für Dampf-Sterilisationsprozesse verwendet. Sie werden zur Routineüberwachung jeder Charge in Dampf-Sterilisationsprozessen eingesetzt, um mangelhafte Entlüftung, Leckagen oder nicht kondensierbare Gase (NKG) im Dampf zu überprüfen.

## Nachweis der Trocknungseigenschaften Testläufe 1 bis 3

Abbildung 14: Gewicht vor Sterilisation

Abbildung 15: Gewicht nach Sterilisation

Trockengewicht:	1207,7 g Nach Sterilisation:	1207,5 g

Die Trocknungseigenschaft ist in Ordnung, die Gewichtszunahme lag

unterhalb des Grenzwertes von 0,2 %.

Thermoelektrischen Messungen

Die thermoelektrischen Messungen während des Test 1 mit der Referenzbeladung 1 (verpacktes Sterilgut) liegen alle innerhalb der Toleranzbereiche.

# 4.2 Empfehlungen und Auflagen

Nachfolgende Empfehlungen / Forderungen ergeben sich im Ergebnis der Prüfungen im Dezember 2025. Alle Auflagen müssen umgesetzt und dokumentiert werden. Können einzelne Auflagen nicht umgesetzt werden, müssen alternative Verfahren mit Hilfe einer Risikobewertung hinsichtlich ihrer Äquivalenz beurteilt und anschließend umgesetzt werden.

#### Routineprüfungen:

Der Betreiber ist für die Einhaltung der periodisch durchzuführenden Routinekontrollen, die im Rahmen der Validierung und bei erneuter Leistungsqualifikation definiert und dokumentiert werden, verantwortlich. Tägliche / wöchentliche Routineprüfungen sind durchzuführen und zu Dokumentieren. Dabei gelten die vom Hersteller angegebenen Überprüfungen / Intervalle.

Routineprüfungen werden mit der Checkliste aus dem ZQMS dokumentiert.

#### Beispiel zu Routineprüfungen:

| Prüfgegenstand | Tätigkeit |
| --- | --- |
| Sichtkontrolle Sterilisator innen/außen | Überprüfung des Innenraums auf Sauberkeit und Ablagerungen (täglich) |
| Türdichtung | Zustandskontrolle und Sauberkeit (täglich) |
| Vakuumtest | Starten des Vakuumtest Programm des Sterilisators (empf. Wöchentlich) |
| Weitere in der Gebrauchsanweisung geforderte Kontrollen | nach Angaben des Herstellers |

Empfehlung zum Durchführen der Zugfestigkeitsprüfung beim Siegelgerät:

Für das vorhandene Melaseal Siegelgerät wurde die Zugfestigkeitsprüfung empfohlen.

Bei der Validierung der Sterilisationsprozesse wurden in der Urologiepraxis Dr. Durmaz in Nürnberg keine Mängel festgestellt.

# Anhang

# 5.1 Vakuumtest

Abbildung 16: Detailansicht Vakuumtest

# Testlauf 1 Bowie&Dick Leerkammerprofil

## Allgemeine Angaben Testlauf 1

ABB. 17: Grafikdatenübersicht Test 1

## Gesamte Messung Testlauf Bowie&Dick

## Gesamtergebnis Testlauf Leerkammerprofil

Abbildung 18: Detailansicht Gesamt Test 1

# Testlauf 1 134° C hohl verpackt

## Allgemeine Angaben Testlauf 1

## Gesamte Messung Testlauf 1

### Gesamtergebnis Testlauf 1

# Testlauf 2 134° C hohl verpackt

## Allgemeine Angaben Testlauf 2

## Gesamte Messung Testlauf 2

## Gesamtergebnis Testlauf 2

# Testlauf 3 134° C hohl verpackt

## Allgemeine Angaben Testlauf 3

## Gesamte Messung Testlauf 3

## Gesamtergebnis Testlauf 3

# Chargen und Freigabedokumentation der Praxis

# Chargendokumentation:

Eine Chargendokumentation steht über den interne CF-Card des Euronda E10.7 zur Verfügung. Die Protokolle können ausgedruckt und archiviert werden. Es folgen die während der Validierung aufgezeichneten Chargenprotokolle Nr. 7-11

# Charge-Bowie&Dick Leerkammerprofil:

# Testlauf 1 134° C B

# Testlauf 2 134° C B

# Testlauf 3 134° C hohl verpackt

## 5.2 Freigabedokumentation / Routineprüfungen:

Die Freigabe der Chargen wird im Freigabedokument vorgenommen.

Routineprüfungen werden dort mit dokumentiert.

Die Daten werden regelmäßig archiviert.

### 5.3 Nachweis der umgeschlagenen Indikatoren während der Validierung

| Sterilisator | Newmed Kronos B23 | Urologie Dr. Durmaz Wölckernstr. 5 95028 Nürnberg |
| --- | --- | --- |
| Validier-Datum: 24.11.2025 | Chargennummer: |  |
| Vakuumtest | 437 |  |
| 134°C hohl verpackt Lauf 1 | 438 |  |
| 134°C hohl verpackt Lauf 2 | 439 |  |
| 134°C hohl verpackt Lauf 3 | 440 |  |

Indikator Validierer Farbumschlag:

Indikator Praxis Farbumschlag:

Lauf 1 Charge 437 134°C B

Lauf 2 Charge Nr. 439 134°C B

Lauf 3 Charge Nr. 440 134° C B

# 6. Programmabläufe / Zyklen des Euronda E10.7

Abbildung 26: Angabe der max. Beladung der einzelnen Zyklen

# 6.1 Zertifikate Praxis

Die Mitarbeiter der Urologie Praxis Dr. Durmaz in Nürnbrerg besitzen Sachkunde A Nachweise.

Frau Bal hat Sach- und Fachkenntnisse über die „Aufbereitung und Freigabe von Medizinprodukten“. (Sachkunde A)

QM und Hygienebeauftragte ist Herr Dr. Durmaz und Frau Bal.

# 7. Risikoeinstufung von Praxis nach RKI

Die Risikoeinstufung der Medizinprodukte nach RKI ist vorhanden. Es wird eine eigene Liste verwendet.

# 7.1	Abschlussgespräch zur Requalifizierung

Teilnehmer: Herr Dr. Durmaz Leiter AEMP

Validierer: Andreas Schubert schubamed®-Medizintechnik

Gesprächsprotokoll zur Validierung bzw. erneuten Leistungsprüfung

| Gesprächsprotokoll zur Validierung bzw. erneuten Leistungsprüfung-Gesprächsinhalte: |  |
| --- | --- |
| Die Sterilisation und der Vakuumtest sind erfolgreich abgeschlossen. Die Verpackungen waren intakt und frei von Wassertropfen. Die Raumtemperatur wird mit Raumlufttechnik gesteuert. Der Vakuumtest muss wöchentlich erfolgen. Ein Sterilisationstagebuch wird geführt. Der Gesamtbericht muss unterschrieben werden. Erneute Leistungsbeurteilung wird in 2 Jahren empfohlen. |  |
| Unterschrift Validierer: | Unterschrift Leiter AEMP: |

# Zertifikate

# Werkskalibrierzertifikate Sensoren